Міністерство аграрної політики України

Кафедра землевпорядкування та  геодезії

Журнал досліджень та перевірок геодезичних приладів

Проведених бригадою _____курсу

______групи __________факультету

У складі :_______________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Перевірив: ___________________

Місто– 20   рік

Розглянуті основні геодезичні прилади, за допомогою  яких виконуються різні завдання учбового курсу „Геодезія”.  Журнал досліджень та перевірок геодезичних приладів містить будову, дослідження та основні повірки приладу. Розкривається основна мета, порядок і методика виконання кожної повірки. Кожна повірка закінчується висновком. Розрахован для студенті

І. Дослідження теодоліта________№______

# Результати загального огляду теодоліта  (стан приладу, окремих його деталей та штатива; обертання алідади горизонтального круга; лімбів горизон-тального та вертикального кругів, труби; паралакс поділок на горизонтальному та вертикальному кругах, шліфовка внутрішніх поверхонь ампул рівней; сталість інструмента і т.ін)

# ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Перевірки та юстировка теодоліта _____№_____

- Перевірка рівней на алідаді горизонтального круга

| № п \ п | Відхилення бульбашки рівня | На скільки виправили | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | після встановлення його паралельно двом підйомним гвинтам | після повороту на 180( |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Висновок___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перевірка взаємного положення візирної вісі труби та вісі обертання труби (Візуємо на віддалену точку  розташовану на висоті приладу).

| №№ п/п | Відліки по ГК | Колімаційна помилка | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ ал | КП ап |  |  |
| Визначення колімаційної помилки |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Після виправлення |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

# Сср.=_________

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перевірка взаємного положення вісі обертання труби та вісі обертання приладу. (Візуємо на точку, розташовану під кутом нахилу ((((().

| №№п/п | Відліки по ГК | ап-ал | Відліки по ВК | ((КП-КЛ 2 | i= 57(.3(ап+ал) 2 | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП (ап) | КЛ (ал) |  | КП | КЛ |  |  |  |

Висновок:__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ ___

- Перевірка положення сітки ниток зорової труби

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Схематичне креслення

- Визначення місця нуля (МО) вертикального круга теодоліту  та приведення його до нуля.

| №№ визначень | Відліки по ГК | МО= КЛ+КП 2 | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ | КП |  |  |
| Визначення МО |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Після приведення МО до нуля |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

# МОсеред =___________

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Визначення постійної складової ниткового віддалеміра

| №№ точок | Відстані виміряні | С=d-cl |
| --- | --- | --- |
|  | мірною стрічкою d | віддалеміром |  |
|  |  | прямий хід | зворотній хід | середнє значення |  |

Зауваження про роботу інструменту в польових умовах ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Робота прийнята ,, _____’’ ________ 200__року.

# Керівник______________________

# ІІІ. Стрічка землемірна штриховаЛЗ-20  №______

Польовий компаратор довжиною______м виміряний двічі: прямо_________м              та  у  зворотньому  напрямку _____м.

Середній результат        L=______м.

І. Дослідження теодоліта________№______

# Результати загального огляду теодоліта  (стан приладу, окремих його деталей та штатива; обертання алідади горизонтального круга; лімбів горизон-тального та вертикального кругів, труби; паралакс поділок на горизонтальному та вертикальному кругах, шліфовка внутрішніх поверхонь ампул рівней; сталість інструмента і т.ін)

# ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 2.Визначення точності відлікового пристрою  горизонтального круга:

- Штриховий мікроскоп:   Ціна поділки лімба, ((

# Точність відліку t = 0.1( =

- Шкаловий мікроскоп :   ціна поділки  лімба, (=         ;

ціна поділки шкали (=      ; точність відліку t=0.1( =

# Визначення рену r = Sk - (

| Установки алідади | Відліки по кінцю шкали Sк | Рен r= Sк - ( |
| --- | --- | --- |
| 0( |  |  |
| 90( |  |  |
| 180( |  |  |
| 270( |  |  |
|  | ( |  |

(Якщо середній рен  , то прилад потрібно юстирувати в майстерні.)

- Верньєр:   ціна поділки лімба  (=____;

# число поділок верньєра n+1=______;   точність верньєра =_____.

- Визначення ексцентриситета алідади горизонтального круга

Для теодолітів з одним відліковим пристроєм при горизонтальному крузі тре-ба вибрати чітко видиму точку на висоті приладу, виставити відлік близький до 0( на цю точку і взяти відлік на неї при КЛ і КП. Повторити визначення, змінюючи установки лімба ГК на 90(. Результати записати в таблицю.

| №№ ви-зна-чень | Відліки по ГК | Різниці d = КЛ - КП | Вплив ексцен-триситету ((0,5(d –2c) | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ | КП |  |  |  |
| 0( |  |  |  |  |  |
| 90( |  |  |  |  |  |
| 180( |  |  |  |  |  |
| 270( |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (= |  |  |

=

- Визначення збільшення труби по рейці

| №№ ви-зна-чень | Число поділок на рейці | Збільшен-ня труби | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | видимих в трубу N | видимих неозброєним оком n |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

(ср=_________

- Визначення поля зору труби по горизонтальному кругу

| №№ ви-зна-чень | Відлік по ГК | Поле зору труби ( = Lл –Lпр | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правий край поля зору труби L пр | Лівий край поля зору труби Lл |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  | (= |  |  |

(ср= _________

II.Перевірки та юстировка теодоліта _____№_____

- Перевірка рівней на алідаді горизонтального круга

| № п \ п | Відхилення бульбашки рівня | На скільки виправили | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | після встановлення його паралельно двом підйомним гвинтам | після повороту на 180( |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Висновок___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перевірка взаємного положення візирної вісі труби та вісі обертання труби (Візуємо на віддалену точку  розташовану на висоті приладу).

| №№ п/п | Відліки по ГК | Колімаційна помилка | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ ал | КП ап |  |  |
| Визначення колімаційної помилки |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Після виправлення |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

# Сср.=_________

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перевірка взаємного положення вісі обертання труби та вісі обертання приладу. (Візуємо на точку, розташовану під кутом нахилу ((((().

| №№п/п | Відліки по ГК | ап-ал | Відліки по ВК | ((КП-КЛ 2 | i= 57(.3(ап+ал) 2 | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП (ап) | КЛ (ал) |  | КП | КЛ |  |  |  |

Висновок:__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ ___

- Перевірка положення сітки ниток зорової труби

_______________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Схематичне креслення

- Визначення місця нуля (МО) вертикального круга теодоліту  та приведення його до нуля.

| №№ визначень | Відліки по ГК | МО= КЛ+КП 2 | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ | КП |  |  |
| Визначення МО |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Після приведення МО до нуля |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

# МОсеред =__________

# _

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Визначення постійної складової ниткового віддалеміра

| №№ точок | Відстані виміряні | С=d-cl |
| --- | --- | --- |
|  | мірною стрічкою d | віддалеміром |  |
|  |  | прямий хід | зворотній хід | середнє значення |  |

Зауваження про роботу інструменту в польових умовах ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Робота прийнята ,, _____’’ ________ 200__року.

# Керівник______________________

# ІІІ.Стрічка землемірна штриховаЛЗ-20  №______

Польовий компаратор довжиною______м виміряний двічі: прямо_________м              та  у  зворотньому  напрямку _____м.

Середній результат        L=______м.

Поправка за компарування

# Довжина стрічки L= l +(l = 20м +____м.

# ІV.Екер дводзеркальний № __________

# Перевірка взаємного положення дзеркал.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Схематичне креслення

- Екліметр циліндричний №___________

Перевірка положення лінії нуля відносно лінії горизонта.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Схематичне креслення

- Дослідження нівеліра ________№________

- Результати загального обстеження приладу ( загальний стан приладу, окремих його деталей і штативу, шліфування внутрішніх поверхонь ампул  рівней і т.ін.) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Визначення збільшення труби по рейці.

| №№ визначень | Число поділок на рейці | Збільшення труби (( n N | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видимих в трубу N | Видимих неозброєним оком n |  |  |

(ср= _____________________

Визначення поля зору труби по рейці.

| № № визначень | Відстань від об`ктива труби до рейки (Scм) | Число сантиметровихподілок рейки, видимих в межах поля зору труби N | Поле зору труби (((57.3(N S | Прізвище спостерігачів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

(((__________________

- Визначення ціни поділки рівня по рейці

(=(((b1-b2(

# Sn

| № прийомів | Відстань S м | Відлік по кінцям бульбашки рівня Об`єкт. Окуляр аоб аок | аоб+ аок n 3 | Відлік по рейці b1___ b2___ b1 - b2 мм | (( | Прізвища спостерігачів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |  |  |  |  |
| 1 |  | + | - |  |  |  |  |
|  |  | + | - |  |  |  |  |
|  |  | + | - |  |  |  |  |
| 2 |  | + | - |  |  |  |  |
|  |  | + | - |  |  |  |  |
|  |  | + | - |  |  |  |  |
| 3 |  | + | - |  |  |  |  |
|  |  | + | - |  |  |  |  |
|  |  | + | - |  |  |  |  |
| 4 |  | + | - |  |  |  |  |
|  |  | + | - |  |  |  |  |

(ср =______________

- Дослідження незмінності положення візирної вісі при фокосуванні труби.

| № | З центру | Поза центром |  | Прізвища |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| точок | Відліки по рейці a1 | Перевищення h=a1-a2 | Відліки по рейці a1 | Перевищення h=a1-a2 | h-h( | спостерігачів |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Висновки:______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

# Схематичне креслення

- Перевірки та юстировка  нівеліру_________№________

1.Перевірка круглого рівня.

| № п/п | Відхилення бульбашки рівня після | На скільки вип равили | Прізвища спостерігачів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведення його на середину | Повороту на 180( |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перевірка сітки ниток.

| № п/п | Відліки по рейці накраю поля зору труби | bп-bл | Прізвища спостерігачів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | правому bп | лівому bл |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Схематичне креслення

Висновки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перевірка головних умов.

1-а частина.Перевірка положення визирної вісі та вісі циліндричного рівня в паралельних стрімчастих площинах.

| № п.п. | Відлік по рейці b | Нахил інструменту на 2-3 оберта | Вдліки по кінцях бульбашки рівня | Прізвища спостерігачів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | aоб + | aок -( | aоб -аок 2 |  |
|  |  | немає |  |  |
| 1 |  | вправо |  |  |
|  |  | вліво |  |  |
|  |  | немає |  |  |
| 2 |  | вправо |  |  |
|  |  | вліво |  |  |
|  |  | немає |  |  |
| 3 |  | вправо |  |  |
|  |  | вліво |  |  |

Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схематичне креслення

2-а частина. Перевірка положення візирного променю труби в робочому положенні нівеліру.

| №№ п/п | № установок нівеліра | Відліки по рейці | x | Вірний відлік B=b2+x | Прізвище спостерігача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ближній l | Дальній b |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сер. |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сер. |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сер. |  |  |  |  |  |

Висновки:________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Схематичне креслення

Зауваження про роботу приладу в польових умовах: _______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Робота прийнятa  (______(___________________200__року.

# Керівник__________________________________________

# Дослідження нівелірних рейок №________

1.Поверхня рейки,на якій нанесені поділки, повинна бути плоскістю. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Дослідження довжини дециметрових поділок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Визначення різниці нулів, чорних та червоних сторін пари рейок.

| № визначень | Рейка №______________ | Рейка №_____________ | Взаємна різниця |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чорна | червона | Червона-чорна | чорна | червона | Червона-чорна |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |

# Робота прийнята(_____ (__________________200___року.

# Керівник____________________________________

# ХІ.Повірка орієнтир-буссолі №___________

1.Результати зовнішнього огляду буссолі_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Перевірка чутливості магнитної стрілки__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. перевірка врівноваженості магнітної стрілки               __________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Визначення ексцентриситета магнітної стрілки.

| №№ визначень | Відліки по кінцях стрілки | е=апн-апв 2 | Прізвище спостерігачів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | північному апн | південному апв |  |  |

Висновки:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Повірка положення діаметру кільця  бусолі відносно межі коробки____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Зауваження про роботу бусолі в польових умовах____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Робота прийнята(______(___________200__р.

Керівник___________________________

XII. Дослідження та перевірки диференційної віддалемірної насадки______________№_______________

1. Перевірка правильності встановлення насадки на трубі теодоліта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення сталої с та коефіціенту віддалеміра К.

Графік визначення сталих доданків шкал рейок с

(= d0 – 100 l0 (см)                                                 (= d0 – 100 l0(см)

d(cм)                                                                    d(см)

основна сторона                                допоміжна сторона

|  | Сторона рейки | Відліки по рейці | Середнє значення | L0 | К=а0-с 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сума відліків |  |  |  |
|  |  | І | ІІ |  |  |  |
|  | основна |  |  |  |  |  |
|  | допоміжна |  |  |  |  |  |
|  | основна |  |  |  |  |  |
|  | допоміжна |  |  |  |  |  |
|  | основна |  |  |  |  |  |
|  | допоміжна |  |  |  |  |  |
|  | основна |  |  |  |  |  |
|  | допоміжна |  |  |  |  |  |

3. Зауваження про роботу дальномірної насадки в польових умовах

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Робота прийнята (______(  ________________200_____р.

# Керівник______________________________________________

# ХІІІ  Перевірки та дослідження віддалеміра з постійним базисом  _________№ ________

# Результати зовнішнього огляду комплекту ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Перевірка правильності встановлення біпризми (юстирування проводиться в майстерні) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 3.Перевірка правильності встановлення щільової діафрагми  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Висновок ____________________________________________________________________________________________________________________________

# 4.Перевірка правильності встановлення віддалемірної насадки на зоровій трубі теодоліта  _______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Рен шкали мікроскопа не повинен бути більше товщини штриха (дослідження проводиться як у теодоліта).____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Визначення коефіціенту віддалеміра К та його сталої С

# Станція1

| Назва лінії | Рейка№ база t | Відліки | (=n1-n2 | ((( ((t | K=(d0-c+((-(t)(ср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 | n2 |  |  |  |

Станція 2

| Назва лінії | Рейка№ база t | Відліки | (=n1-n2 | ((( ((t | K=(d0-c+((-(t)(ср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 | n2 |  |  |  |

7.Повірка візирних обладнань рейок   ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Зауваження про роботу віддалеміра в польових умовах _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робота прийнята  (_____( ________________200____р.

Керівник__________________________________

Зауваження при перевірці робіт

| Дата | Зміст зауважень | Відмітки про виправлення |
| --- | --- | --- |

Вжурналі всього сторінок___________

З них заповнено ________________________

Журнал перевірив______________________

Зміст

І. Дослідження теодоліта

II. Перевірка та юстировки теодоліта

ІІІ.Стрічка землемірна штрихова ЛЗ-20

IV. Екер дводзеркальний № __________

- Екліметр циліндричний №___________

- Дослідження нівеліра ________№________

- Повірки та юстировка  нівеліру_________№________

# IX.Перевірка мензули №________

Х.Дослідження та  перевірки кіпрегеля ______ №________

# ХІ.Повірка орієнтир-буссолі №___________

XII. Дослідження та перевірки диференційної віддалемірної насадки______________№_______________

# ХІІІ  Перевірки та дослідження віддалеміра з постійним базисом  _________№ ________